SN-600N BESLENME POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz intra-venöz ve enteral ilaç uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Cihazın kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.

- Cihaz 220V- 50 Hz şehir gerilimi ile çalışmalıdır.

- Cihaz 146x199,5x114 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Cihaz kolay taşınabilmesi açısından hafif olmalı cihazın ağırlığı klemp dahil en fazla 1,33 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihazın kolay taşınması için kulbu olmalıdır.

- Otomatik kalibrasyona sahip olmalıdır.

- Tuş kilidi özelliği olmalıdır.

- En az 1500 geçmiş veri kaydedebilmelidir.

- Cihazın saydam kapağı kolayca çıkarılıp temizliği yapılabilir, infüzyon süreci kolayca takip edilebilir olmalıdır.

- Cihazın batarya süresi; tam şarjdan sonra 25 ml/h hızında 5 saatten fazla bir süre ile çalışabilmeli, cihazın kapanması ile birlikte tam şarj işlemi 10 saat sürmelidir.

- Cihazda infüzyon oranı; 1ml/saat –600 ml/saat hızında yapabilmeli ve artımlar 1ml/saat hızındadır.

- Cihazda, giden hacim (volüm) 0.1 –9999ml arasında; 1 ml/h artırımlar ile yapılabilmelidir.

- Doğruluk ±5% olmalıdır.

- Tıkanıklık basıncı 70±26.6 kPa aralığında olmalıdır.

- Tıkanıklık doğruluğu 500±200 mm Hg olmalıdır.

- Cihazda, bolus özelliği tek tuş ile gönderim yapmalıdır.

- Cihaz dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı ve kolay sıvı geçirmemelidir.

- Otomatik kalibrasyon sayesinde farklı viskoziteli beslenme solüsyonu için akış hassasiyetini otomatik olarak ayarlayabilmelidir.

- Debi doğruluğu hacim kalibrasyonu yöntemiyle ayarlanabilmelidir.

- Cihazda, bolus fonksiyonu bulunmalıdır ve cihaz 200 ml/h, 400 ml/h, 600 ml/h aralığında ayarlanabilir bolus gönderimi yapabilmelidir.

- İnfüzyon durumu ışığı en üstte yer almalıdır.

- Tuş takımı sesi susturulabilir, alarm ve tuş takımı ses şiddeti 3 kademelidir.

- IPX 2 sıvı geçirmez özel dizayna sahip olmalıdır.

- Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıf 1 , tip CF ‘dir.

- Cihazın çalışma ortam sıcaklığı +5 °C  ̴ +40 °C aralığında olmalıdır.

- Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.

- Cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalı ve uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve UTS kayıtlı olmalıdır.