KATALOG NO:5710E

LARİNGOSKOP SETİ STANDART 3 BLADE’Lİ YETİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laringoskopun handle ve blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Setin içeriği 1 adet kalın handle ve 3 adet Machintosh tipte blade’ lerden oluşmalıdır.

Bunlar;

Machintosh No:1 Infant için, 90 mm boy ve 9 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:2 Adult için, 100 mm boy ve 12 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:3 Adult için, 130 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.

- Blade’ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalı ve sapa takıldığı zaman blade üzerindeki ampul yanmalıdır.

- Ampule ışığı ileten lifler blade gövdesi içinden geçmeli, No:1 ve No:2 blade’ lerde küçük ampul, No:3 blade’ de büyük ampul bulunmalıdır.

- Handle 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille çalışmalıdır.

- Blade’ler 138 C’ ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

- Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası belirtilmiş olmalıdır.

- Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

- Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

- Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) sahip olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.