KATALOG NO: 223 051 03

KOBOLD KANCALI TANSİYON ALETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Manometre 48 mm çapında olup, sıkala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala üzerinde baskılı olmalıdır.

- Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini

taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır.

- Manometre çalışmasını sağlamak için 2 kanallı (bir giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanaldan aldığı havayı iç lastiğe vermeli, ikinci kanal ise iç lastikteki havayı boşaltarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.)

- Manometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.

- Manometre haznesini koruyucu siyah renkli lastiği olmalıdır.

- Manşet dış bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka bulunmalıdır.

- Manşet dış bezi dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olmalı, üzerinde marka ve menşeini belirten etiketi bulunmalıdır.

- Manşet dış bez ölçüleri 13X47 cm olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (29-40 cm) belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

- Manşet iç lastik ölçüleri 12X23 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.

- Manşet iç lastik siyah vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.

- Manşet iç lastik hortumu tekli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı siyah vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Puar siyah vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve

menşei bulunmalıdır.

- Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.

- Puar siyah vulkanize kauçuktan imal edilmiş ve üzerinde üretim yeri belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün çantası iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzeride orijinal modeli belirtilmiş olmalıdır.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

- Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve UTS kaydı olmalıdır.