ES-100V II FETAL DOPPLER

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz taşınabilir ve fetal tetkikler için uygun yapıda olmalıdır.

- Cihaz; fetal kalp seslerinin dinlenmesi, kalp atım hızının belirlenmesi ve görüntülenmesi, muayene esnasında kalp atımının izlenmesi ve travma sonrasında fetal kalbin çalıştığının doğrulanması amacıyla kullanılabilmelidir.

- Cihaz 2 MHz  prob ile çalışmalıdır.

- Cihazın ultrasonik gücü 80 mW/cm2 veya daha düşük olmalıdır.

- Cihaz kalp atış hızını 60-240 bpm aralığında ölçebilmelidir.

- Prob ana gövdeden ayrı olmalı ancak ana gövdedeki yuvasına kolayca oturmalıdır.

- Cihazın üzerinde LCD ekranı olmalıdır. LCD ekranda kalp atış hızı (4 vurum ortalaması) ile kalp atış ve zayıf  pil göstergeleri görüntülenmelidir.

- Cihazın üzerindeki açma/kapama, kalp atış hızı görüntüsünü dondurma ve ses ayar düğmeleri tek elle kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla cihazın yan yüzünde bulunmalıdır.

- Cihazın üzerinde prob girişi, kulaklık girişi ve servis bağlantı girişi yuvaları bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde 50 mm çapında ve en az 650mW çıkış gücünde hoparlör olmalı ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere bir adet kulaklık cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Cihazda gelen sinyaldeki gürültü şiddetini azaltacak filtre olmalıdır.

- Pil zayıfladığında gürültülü ses alınmasını önlemek için otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz 9 V alkalen pil ile çalışmalıdır.

- Cihaz ile birlikte jel, kulaklık, pil ve taşıma çantası verilmelidir.

- Cihazın ağırlığı pil ve prob dahil 260 gramı geçmemelidir.

- Cihaz uluslar arası kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır.