KATALOG NO: 201 083 01

PERFECT ANEROİD YENİ DOĞAN TANSİYON ALETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. Manometre haznesi ve puar kaşığı nikel

kaplama kromajlı olmalıdır. Manometre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış

veya yapıştırılmış olmamalıdır.

- Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manometre açıldığında cam çerçeveden ayrılmamalıdır.

- Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini

taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır.

- Manometre 48 mm çapında olup, skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası skala üzerinde baskılı olmalıdır.

- Manometre, düşük basınçta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır.

(Birinci kanal puardan aldığı havayı tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki

havayı manometreye taşımalı, üçüncü kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak ölçümün

gerçekleşmesi  sağlanmalıdır.)  Hava verilirken manometre ibresi aşağı-yukarı titrememedir.

- Manometre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden

manometre diyaframına hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.

- Manşet dış bezi yapışkanlı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş olmalı, üzerinde marka ve

menşeini belirten etiketi bulunmalıdır.

- Manşet dış bez ölçüleri 4.5X25 cm olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (8X13 cm)

belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

- Manşet iç lastik ölçüleri 2.5X14.5 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.

- Manşet iç lastik hortumları çiftli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan                                 imal edilmiş olmalıdır.

- İç lastik yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli

ve gevşememelidir.

- Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş ve üzerinde üretim yeri belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün çantası iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzerinde orijinal modeli belirtilmiş olmalıdır.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

- Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve UTS kaydı olmalıdır.