KATALOG NO: 293 603 13

SWITCH TANSİYON ALETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Manometre 56 mm çapında olup, sıkala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala üzerinde baskılı olmalıdır.

- Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyonun geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın

ismini taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır.

- Manometre çalışmasını sağlamak için 2 kanallı (bir giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanaldan aldığı havayı iç lastiğe vermeli, ikinci kanal ise iç lastikteki havayı boşaltarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.)

- Manometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.

- Manometre istenildiğinde değiştirilebilir olmalıdır.

- Tansiyon aleti sağ ve sol elle kullanıma uygun olmalıdır.

- Manşet dış bezi yapışkanlı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş ve orijinal olduğunu gösterir baskılı marka ve menşei bulunmalıdır.

- Manşet dış bez ölçüleri 14X47 cm olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (27-35 cm) belirtilmiş olmalı ve manşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

- İç lastik (tazyik kesesi) ö hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.

- Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.

- Manşet iç lastik hortumu tekli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.

- Puar gri vulkanize kauçuktan imal edilmiş ve üzerinde üretim yeri belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün çantası kumaştan yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzerinde orijinal marka belirtilmiş olmalıdır.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

- Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz  ve UTS kayıtlı olmalıdır.