MEDICARE

TEMAZSIZ KIZIL ÖTESİ ATEŞ ÖLÇER

HW-2

- Cihaz, kızıl ötesi ışın alış veriş prensibi ile çalışmalıdır.

- Cihaz, beden ve alından ateş ölçümü yapmalıdır.

- Cihaz, ölçüm hassasiyeti ve performans güvenirliği için özellikle HEIMANN kızıl ötesi özelliğinde tasarlanmış olmalıdır.

- Cihaz, 32 ölçüm veri hafızasına sahip olmalıdır.

- Yüksek sıcaklıkta sesli uyarı (limit değeri ayarlanabilir.)

- Isı tarama test fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazın LED Dijital ekranı olmalı ve F (Fahrenheit) ve C (Celsius) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir.

- Cihazın otomatik kapanma ve veri kaydetme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz ekranı arka aydınlatmalı olmalıdır.

- Cihaz ekran doğruluğu 0.1 ֩C, Ölçüm aralığı 35.5~42.9 ֩C +/-2 olmalıdır.

- Cihazın normal çalışma koşulları: Çalışma ısısı 10~40 ֩C, bağıl nem oranı   ≤85%, güç DC3V (2pcs AA Batari), enerji sarfiyatı ≤50mw, hassasiyet normal çevre koşullarında ±0.2 ֩C, normalin altındaki koşullarda  ±0.3 ֩C  şeklinde olmalıdır.

- Cihazın ölçüm süresi   ≤ 0.8 sn, ölçüm uzaklığı 50~100mm olmalıdır.

- Cihaz boyutları 107*153*42 mm  olmalıdır.

- Cihaz kolay kullanım için küçük ebat, portatif yapıda olmalı ve ağırlığı bataryasız 135g geçmemelidir.

- Cihaz EN60601-1  & EN12470-5 ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiştir.